# 用户需求

## 性能需求

| 序号 | 需求 | 必需或期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应采用双泵层析系统， 单泵流速应可以控制在0.001~100 ml/min之间，流速精度：±1.5%，输液泵应为进口中低压PEEK泵，生物惰性材料；耐受有机溶剂，含自冲洗功能。 | 必需 |  |
|  | 应配备柱位阀和柱夹，应能保证最少同时能搭载的3个层析柱，且可实现每根柱子的正冲、反冲或旁路。 | 必需 |  |
|  | 梯度类型线性、等度梯度，可在线修改梯度比例、阶梯梯度精度应控制在±2%范围内。 | 必需 |  |
|  | 配备压力传感器， 泵可达到最大压力应不低于10Mpa，压力检测精度要求不低于±2%。 | 必需 |  |
|  | 配备柱前压力检测器，检测柱前压力，保护层析柱。 | 必需 |  |
|  | 应配备A/B通道流动相选择模块， 包括A1/A2、B1/B2四通道Buffer可切换。 | 必需 |  |
|  | 应配备温度传感器， 系统耐受温度应在0~100℃。温度传感器可对电导、pH进行温度补偿，精度不低于±1℃。 | 必需 |  |
|  | 应配备在线pH监测器， pH量程0~14，精度不低于±0.1。 | 必需 |  |
|  | 应配备在线紫外监测器， 检测范围为260nm和280nm，波长精度不低于±1nm，重复性±0.5nm，吸光度范围为-6~6AU；含 2mm 外置流通池，流通池死体积不高于5uL。 紫外检测有系统开关控制设置，可选择开启或关闭。 | 必需 |  |
|  | 应配备电导率监测器， 监测范围0.001mS/cm－999.999mS/cm，精度要求±2%或0.02mS/cm，实时自动检测，系统含温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正； 内置温度传感器，具有温度自动补偿功能。 | 必需 |  |
|  | 应配备混合池和动态混合器， 混合池体积2ml。 | 必需 |  |
|  | 应配备进样阀， 自动进样软件控制切换Load，Inject，Waste功能。 | 必需 |  |
|  | 应配备气泡传感器，至少一个，可实时检测管路有无气泡，及时保护层析柱。 | 必需 |  |
|  | 应配备自动进样阀， 可软件反控，支持Load/Inject/Waste。 | 必需 |  |
|  | 应配备组分收集器，封闭式设计，减少外界环境对样品污染； 支持2个收集架，支持96孔板、15ml、50ml收集架； 耐受有机溶剂，延迟体积（UV检测器后端至收集器滴头位置）：可根据用户需求自行选择，延迟体积可通过软件自带功能计算出。 | 必需 |  |
|  | 应配备在线过滤器， 包括20um钛合金滤网。 | 必需 |  |
|  | 应配备背压阀， 耐压20psi，生物惰性材质。 | 必需 |  |
|  | 应配备启动包， 包括整套系统管路、接头、维护工具等。 | 必需 |  |

## 材质证明需求

| 序号 | 需求 | 必需或期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统管道、阀门、泵、仪表等所使用的材质应符合中国2015版药典的要求，能满足项目注册申报的要求。 应提供相关的材质证明资料。 | 必需 |  |

## 控制与功能需求

| 序号 | 需求 | 必需或期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 配置品牌电脑，安装正版中英文操作系统。 | 必需 |  |
|  | 操作软件可中英文切换，在两种状态下均可正常操控。 | 必需 |  |
|  | 流路应实时在线，以保证实时监控和控制。 | 必需 |  |
|  | 应符合审计追踪，自动记录，显示，保存所有操作。 | 必需 |  |
|  | 多级用户管理模式和电子签名成为实验室管理和工业生产的软件规范。 | 必需 |  |
|  | 自动数据处理和打印报告，并可修改报告模板。 | 必需 |  |
|  | 控制程序与分析程序应能同时运行，不相互影响。 | 必需 |  |
|  | 方法和结果数据应按项目分开储存，单一项目的方法和结果在其他项目不可查看更改。 | 必需 |  |
|  | 方法运行时数据应能做实时保存。 | 必需 |  |
|  | 操作软件界面友好，简单易学，逻辑性强。编程简单，可利用事先编好的程序实现层析功能。手动运行程序时可随时修改参数设置。 | 必需 |  |
|  | 控制软件主界面同时可显示运行曲线，方法参数，动态流路图，Logbook等，并在动态流路图上可做基本命令设置。 | 必需 |  |
|  | 小体积、大体积上样应能自动切换、能满足自动上样、进样、冲洗功能。 | 必需 |  |
|  | 可实现固定体积收集和按峰收集，收集方式可选。 | 必需 |  |
|  | 方法编辑中应支持文本模式编辑。 | 必需 |  |
|  | 软件数据应使用数据库存储，并可在软件中进行实时或定期备份。软件符合FDA 21 CFR Part 11要求，符合GMP/GLP要求。 | 必需 |  |
|  | 软件需密码狗来启动运行。 | 必需 |  |
|  | 支持SQL数据库存储和管理 | 必需 |  |
|  | 支持自动方法执行时的命令列显示，清晰直观的了解到当前运行状态 | 必需 |  |
|  | 支持实验报告模板编辑及PDF文件导出 | 必需 |  |
|  | 结果分析支持峰积分、塔板高度及塔板数计算、曲线对比、曲线数据导出。 | 必需 |  |
|  | 支持方法序列运行和Scouting功能 | 必需 |  |
|  | 支持断电数据恢复，方法可继续，防止意外情况数据丢失 | 必需 |  |

## 电气需求

## 公用工程需求

| 序号 | 需求 | 必需或期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本系统可安装在C/D级洁净区，根据客户需求选择。 介质名称; 供应. 电力; 230V/120V、50/60Hz. 温度; 2-40℃. 相对湿度; 20%-80%. | 必需 |  |

## 安全需求

| 序号 | 需求 | 必需或期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备应无锋利边缘或尖角。 | 必需 |  |
|  | 与操作人员接触的部分并易于引起损伤的需有保护措施。 | 必需 |  |
|  | 设备需有统一的铭牌。需用中英文表示设备名称，产地，生产日期，型号，重量及其它重要参数。 | 必需 |  |
|  | 电力及机械的安全性能需满足国家安全规范。 | 必需 |  |

## 文件需求

以下为设备相关的配套文件，但不限于

| 需求编号 | 描述 | 必需或期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备出厂测试报告 | 必需 |  |
|  | 设备合格证 | 必需 |  |
|  | 设备用户手册 | 必需 |  |
|  | 软件使用手册 | 必需 |  |

## 质量保证需求

## 安装调试和验收

| 序号 | 需求 | 必需或期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 由制造商承担设备组装、调试、测试和协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。设备及其自带的设备控制箱之间的控制线缆的安装由供货商负责。 | 必需 |  |
|  | 终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 验收报告由卖方起草，由卖方和业主代表共同签署。 | 必需 |  |

## 确认与验证

| 序号 | 需求 | 必需或期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应提供验证所需的所有图纸、文件、安装记录、仪器仪表检验测试报告、材质证明等资料和文件。 | 必需 |  |
|  | IQ和OQ： 卖方提供IQ、OQ验证方案，验证方案需经用户审核批准。 卖方在用户的协助下完成IQ、OQ验证，并出具验证报告。 | 必需 |  |

## 运输和包装

| 序号 | 需求 | 必需或期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用。 | 必需 |  |
|  | 运输时间包含在供货周期内，卖方负责运输，并承担运输费用。 | 必需 |  |
|  | 设备到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 |  |

## 售后服务

| 序号 | 需求 | 必需或期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备厂家能在后期设备维护中提供持续且稳定的服务。 | 必需 |  |
|  | 设备保修期自终验收合格后算起12个月，重复出现的故障（质量问题）保修期顺延，具体的维护协议需要双方协商决定。 | 必需 |  |
|  | 设备软件需提供终生免费升级服务。 | 必需 |  |
|  | 保修期内，供应商需提供维修设备的零部件（人为损坏、易耗件除外）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间48小时。 | 必需 |  |

## 培训

| 序号 | 需求 | 必需或期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 负责免费对技术管理人员、操作人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，由双方人员确认受训人员达到一定的熟练程度，并保留培训记录。培训费用包含在报价中。 | 必需 |  |

## 其他需求

| 序号 | 需求 | 必需或期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 无 | / |  |